ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โครงการ จัดซื้อกล้องสำหรับช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบโค้งงอได้พร้อมจอแสดงผล

ความต้องการ/ความเป็นมา  กล้องสำหรับช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบโค้งงอได้พร้อมจอแสดงผล จำนวน ๑ ชุด

กลุ่มงานวิสัญญีกรรม ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องมือ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือบางรายการมีสภาพเก่าล้าสมัย จึงมีความจำเป็นต้องหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ราชการเพิ่มเติม เช่น กล้องสำหรับช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบโค้งงอได้พร้อมจอแสดงผล จะสามารถช่วยให้แพทย์ และพยาบาลปฏิบัติงานได้ง่าย รวดเร็ว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยรวม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยคงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๑๔. กรณีผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องช่วยใส่ท่อหายใจแบบโค้งงอได้ พร้อมจอแสดงผล

- คุณสมบัติทั่วไป

  - เป็นอุปกรณ์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ ประกอบด้วยกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ และจอแสดงผล

  - เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

- คุณสมบัติเฉพาะ

กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ ประกอบด้วย

  - จอแสดงภาพ สำหรับใช้กับเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์      จำนวน 1 เครื่อง

    - จอภาพมีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

    - ความละเอียดหน้าจอแสดงภาพที่ 1920 x 1200 พิกเซล

    - รองรับการต่อกล้องได้จำนวน 2 อุปกรณ์

    - มีช่องสัญญาณภาพแบบ HDMI

    - ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบสัมผัส

    - สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ในขณะส่องตรวจโดยบันทึกลงในสื่อบันทึกชนิด SD card หรือ USB

    - สามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้บันทึกไว้บนหน้าจอเครื่องได้

    - สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อบันทึกชนิด SD card ไปยังหน่วยความจำชนิด USB ได้

    - ได้รับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำในระดับ IP54

    - สามารถต่อใช้งานกับระดับไฟฟ้าแรงดัน 110-240 VAC ที่ความถี่ 50/60 Hz.

  - กล้องส่องทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์			จำนวน 1 ชิ้น

    - ใช้เทคโนโลยีรับภาพแบบ CMOS หรือ CCD

    - ตัวเครื่องมือมีช่องสำหรับดูดของเหลว พร้อมวาล์วควบคุม

    - ส่วนปลายสามารถปรับโค้งงอในทิศทางขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 140 องศา และทิศทางลงได้ไม่น้อยกว่า 130 องศา

    - ทิศทางมองภาพ ที่ 0 องศา

    - มุมมองภาพกว้าง ไม่น้อยกว่า 100 องศา

    - ความยาวใช้งาน ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร

    - ความยาวทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 93 เซนติเมตร

    - ขนาดช่องใส่เครื่องมือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร

    - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลาย ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

    - มีเทคโนโลยีให้ความสว่างส่วนปลายกล้องแบบ LED

    - สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี STERAD รุ่น 100S Long Cycle, NX Advanced Cycle, 100NX Flex Cycle, 100NX DUO Cycle

สินค้าภายในประเทศ

2.3 เสาแขวนแบบมีล้อเลื่อน	จำนวน 1 คัน

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - รับประกันคุณภาพ 1 ปี

  - ยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

  - ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ภายใน 180 วัน

น.ท.หญิง                            ประธานกรรมการ

(พัดชา  พาไพศาล)

น.ท.                                  กรรมการ

(ถวิล  พลอยบุตร)

น.ต.หญิง                            กรรมการ

(นฤมล  สง่ารักษ์)